# Приложение 12

# к статье 4

Федерального закона «О требованиях безопасности объектов

технического регулирования, необходимых для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации

специальный технический регламент

Требования к безопасности работы с микроорганизмами

I - II групп патогенности и гельминтами

1. Область применения.

1.1. Требования обязательны для выполнения всеми организациями/учреждениями (лабораториями) на территории Российской Федерации независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, проводящими работу с ПБА:

I - II группы патогенности:

- диагностические, экспериментальные и производственные работы;

- ПЦР-диагностику - (этап обработки и подготовки проб) *;

- диагностические исследования на холеру и ботулинический токсин, выполняемые с целью профилактики этих инфекций;

- иммунологические (серологические) исследования по обнаружению в крови людей антигенов микроорганизмов III группы патогенности (без накопления возбудителя) и/или антител к ним;

- экспериментальные и производственные работы с вакцинными (аттенуированными) штаммами возбудителей II - IY группы патогенности.

I группы патогенности:

- диагностические и экспериментальные исследования;

- иммунологические (серологические) исследования с ПБА II группы патогенности без накопления возбудителя;

- исследования по контролю качества продукции на наличие санитарно-показательных микроорганизмов;

1.3. Требования правил направлены на охрану здоровья персонала и обеспечение защиты окружающей среды при работе с микроорганизмами и гельминтами I - II групп патогенности.

2. Требования к организации работы с ПБА I - II групп патогенности

2.1.Общие требования

Работа с ПБА может проводиться только в лабораториях, имеющих разрешение, выданное в установленном порядке; разрешение выдается Главным государственным санитарным врачом административной территории на срок до 5 лет. Оно утрачивает силу при передислокации или перепланировке лаборатории, а также может быть аннулировано при нарушениях требований биологической безопасности.

2.2. Требования к помещениям и оборудованию лабораторий

2.2.1. Лаборатории, работающие с ПБА, должны располагаться в отдельно стоящем здании или изолированной части здания.

2.2.2. Размещение лабораторий микробиологического профиля в жилых зданиях запрещается.

______________________________

* Для подразделений, не входящих в состав микробиологических лабораторий.

2.2.3. Производственные лаборатории, проводящие работу с ПБА I - II групп патогенности, должны располагаться в отдельно стоящих зданиях, не связанных с производственными помещениями или изолированном блоке здания, имеющем отдельный вход, а производственные лаборатории, работающие с ПБА I группы, могут располагаться в изолированном блоке производственного корпуса.

2.2.4. Диагностические лаборатории, проводящие исследования с ПБА I - II групп патогенности, должны иметь 2 входа: один - для сотрудников, другой - для доставки материала на исследование. (Допускается получение материала через передаточное окно).

В лабораториях научно-исследовательских учреждений, проводящих экспериментальные исследования с ПБА I - II групп патогенности, а также в производственных лабораториях допускается наличие одного входа.

2.2.5. Лаборатория должна быть обеспечена водопроводом, канализацией, электричеством, отоплением и вентиляцией.

Все помещения лаборатории должны иметь естественное и искусственное освещение в зависимости от вида работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

2.2.6. Помещения лаборатории должны быть разделены на "заразную" и "чистую" зоны. Планировочные решения и размещение оборудования должны обеспечивать поточность продвижения ПБА и выполнение требований настоящих требований.

2.2.7. Лаборатории должны иметь набор рабочих комнат и других помещений, в соответствии с производственной мощностью и номенклатурой выполняемых исследований.

2.2.8. В лабораториях, проводящих работу с ПБА I - II групп патогенности в "чистой" зоне располагаются:

- комната (гардероб) для верхней одежды;

- помещения для проведения подготовительных работ (препараторская, моечная, приготовление и розлив питательных сред и др.);

- стерилизационная;

- помещение с холодильной камерой или холодильниками для хранения питательных сред и диагностических препаратов;

- комната отдыха и приема пищи;

- комната для работы с документацией и литературой;

- кабинет заведующего;

- комната для надевания рабочей одежды;

- подсобные помещения;

- туалет.

В "заразной" зоне:

- помещение для приема и регистрации материала;

- боксированные помещения или помещения, оснащенные боксами биологической безопасности;

- комнаты для проведения бактериологических исследований;

- комнаты для проведения серологических исследований;

- комната для люминесцентной микроскопии;

- комната для проведения зооэнтомологических работ;

- комната для гельминтологических исследований;

- термостатная комната;

- автоклавная для обеззараживания.

2.2.9. В лабораториях, проводящих исследования с ПБА I группы патогенности, в "заразной" зоне располагаются:

- комната для посевов;

- комната для проведения исследований с ПБА;

- комната для обеззараживания и стерилизации;

В "чистой" зоне лаборатории располагаются необходимые помещения из соответствующего раздела, приведенного в п.2.2.8.

2.2.10. Во вновь строящихся и реконструируемых лабораториях следует предусмотреть:

- оборудование душевой;

- устройство автономной приточно-вытяжной вентиляции с установкой фильтров тонкой очистки воздуха, выбрасываемого из "заразной" зоны (или оборудование этих помещений боксами биологической безопасности).

2.2.11. При размещении в одном блоке нескольких профильных лабораторий общими для них могут быть - комната приема пищи, автоклавные, моечные, комнаты для приготовления питательных сред и другие вспомогательные помещения.

2.2.12. При наличии в учреждении на одной территории нескольких лабораторий разрешается организация централизованных автоклавных и стерилизационных.

2.2.13. В лабораториях со штатной численностью не более 2 врачей, а также в лабораториях, работающих с ПБА I группы патогенности, допускается установка в одном помещении автоклавов для обеззараживания и стерилизации. Обязательна маркировка автоклавов, столов, стеллажей и разделение движения инфекционного и чистого материала во времени.

2.2.14. Внутренняя отделка помещений должна быть выполнена в соответствии с их функциональным назначением. Поверхность пола, стен, потолка в лабораторных помещениях "заразной" зоны должна быть гладкой, без щелей, легко обрабатываемой, устойчивой к действию моющих и дезинфицирующих средств, полы не должны быть скользкими.

2.2.15. Окна и двери помещений "заразной" зоны лаборатории должны быть герметичными.

2.2.16. Имеющаяся вытяжная вентиляция из "заразной" зоны лаборатории должна быть изолирована от других вентиляционных систем и оборудована фильтрами тонкой очистки воздуха.

При использовании боксов биологической безопасности II класса, система вытяжной вентиляции может быть использована без установки фильтров.

2.2.17. Эксплуатация вентиляционных устройств проводится в соответствии с Инструкцией по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения.

2.2.18. В условиях жаркого климата разрешается установка кондиционеров в рабочих комнатах и боксах. Во время работы с ПБА кондиционеры должны быть отключены.

2.2.19. Лабораторная мебель в "заразной" зоне должна иметь покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность столов не должна иметь швов и трещин.

2.2.20. Ширина проходов к рабочим местам или между двумя рядами выступающего оборудования должна быть не менее 1,5 метров (с учетом выступающих конструкций).

2.2.21. Помещения, где проводится работа с живыми ПБА, должны быть оборудованы бактерицидными лампами в соответствии с "Методическими указаниями по применению бактерицидных ламп для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях".

Лампы включают после проведения влажной уборки. Вход в помещение разрешается только после проветривания не менее 30 минут. (При применении безозоновых бактерицидных ламп проветривания не требуется). Необходимо вести учет времени работы каждой лампы с отметкой в журнале.

2.2.22. При ориентации окон на юг необходимо предусмотреть защиту рабочих столов от попадания прямого солнечного света путем использования светозащитных пленок, жалюзи из материала, устойчивого к дезинфектантам.

2.2.23. На окна цокольного и первого этажей следует устанавливать металлические решетки, не нарушающие правил пожарной безопасности. Наличие охранной сигнализации не исключает необходимости их установки.

2.2.24. Помещения лабораторий должны быть непроницаемы для грызунов и насекомых.

2.2.25. Лаборатория должна быть обеспечена средствами пожаротушения.

2.3. Требования к проведению работ в лаборатории

2.3.1. Работу с ПБА I - II групп патогенности выполняют специалисты с высшим и средним специальным образованием, в соответствии с принятым каждым ведомством порядком замещения должностей, прошедшие соответствующую подготовку.

2.3.2. Персонал допускается к работе с ПБА только после проведения инструктажа по соблюдению требований биологической безопасности. Последующие инструктажи проводятся не реже 1 раза в год.

2.3.3. Посещение "заразной" зоны лаборатории инженерно-техническим персоналом осуществляется с разрешения руководителя подразделения в сопровождении сотрудника лаборатории. Ремонтные работы проводятся после прекращения работы с ПБА и дезинфекционной обработки пола и оборудования.

2.3.4. Приборы, оборудование и средства измерений, используемые в работе лаборатории, должны быть аттестованы, технически исправны, подвергаться метрологическому контролю в установленные сроки, иметь технический паспорт.

На каждый прибор (установку) должны быть разработаны правила (инструкция) по их эксплуатации с учетом требований биологической безопасности.

2.3.5. В лаборатории должны использоваться дезинфицирующие средства, допущенные к применению в установленном порядке.

2.3.6. Доставка в лабораторию материала для исследования осуществляется в контейнерах, биксах или в сумках-холодильниках. Доставляемые емкости с жидкими материалами должны быть закрыты пробками, исключающими выливание содержимого во время транспортирования. Дно контейнеров, содержащих емкости с ПБА должно быть покрыто адсорбирующим материалом (марлевая салфетка, ткань, вата и пр.). Не допускается доставка материала в хозяйственных сумках, чемоданах, портфелях и других предметах личного пользования.

2.3.7. Прием и разборка материала, доставленного на исследование, проводится с соблюдением мер предосторожности. Персонал диагностических лабораторий должен использовать маску и резиновые перчатки. Емкости с ПБА помещаются на поднос или лоток, покрытый многослойной марлевой салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором.

2.3.8. В боксированных помещениях "заразной" зоны лаборатории (или в боксах биологической безопасности) проводятся:

- работа с животными (заражение, вскрытие);

- содержание инфицированных животных;

- центрифугирование ПБА, сушка, дезинтеграция, другие операции с вероятным образованием аэрозоля;

- заражение культуры клеток и куриных эмбрионов;

- приготовление суспензий;

- работа с лиофилизированными ПБА;

- работа по ведению коллекционных штаммов.

2.3.9. Во время работы двери боксов и предбоксников должны быть закрыты. Выход из бокса во время проведения работы запрещается. Бокс должен быть оснащен средствами сигнализации на случай аварии.

2.3.10. Заражение животных в боксах проводится в присутствии двух человек.

2.3.11. При пипетировании необходимо пользоваться только резиновыми грушами или автоматическими устройствами.

2.3.12. Бактериологическая петля должна быть замкнута в непрерывное кольцо и иметь плечо длиной не более 6 см. Допускается использование одноразовых, промышленно изготовленных петель с большей длиной плеча.

4.3.13. Перед использованием посуда, пипетки, оборудование, шприцы и т.д. должны быть проверены на целостность и исправность.

2.3.14. При исследованиях сывороток крови людей на обнаружение антигена или определение антител к возбудителям III группы патогенности:

- работа проводится в отдельном помещении (комната, бокс);

- работа проводится только с использованием неинфекционных (не содержащих живого возбудителя) антигенов (диагностикумов);

- отделение сыворотки крови центрифугированием должно проводиться в боксированном помещении или боксе биологической безопасности.

2.3.15. Работу по лиофилизации ПБА I - II групп патогенности проводят в соответствии с нормативными документами.

2.3.16. Ампулы с высушенными ПБА вскрывают стерильно над подносом или лотком с марлевой салфеткой, пропитанной дезинфицирующим раствором. Верхний конец ампулы нагревают над пламенем горелки, снимают парафин, затем кусочком стерильной ваты, смоченным в стерильной воде, осторожно прикасаются к оттянутому концу ампулы для образования трещины. Той же влажной ватой обводят вокруг носика ампулы. После образования круговой (или не полностью круговой) трещины конец ампулы накрывают марлевой салфеткой или ватой и обламывают пинцетом.

2.3.17. По окончании работы все объекты, содержащие ПБА, должны быть убраны в хранилища (холодильники, термостаты, шкафы и т.д.); в обязательном порядке проводится дезинфекция рабочих поверхностей столов.

2.3.18. Использованные пипетки полностью (вертикально) погружаются в дезинфицирующий раствор, избегая образования в каналах пузырьков воздуха.

2.3.19. Остатки ПБА, использованная посуда, твердые отходы из "заразной" зоны лаборатории должны собираться в закрывающиеся емкости и передаваться в автоклавную или дезинфицироваться на месте. Слив необеззараженных жидкостей в канализационную сеть запрещается.

2.3.20. Перенос ПБА и использованной посуды для обеззараживания должен осуществляться в закрывающихся емкостях, исключающих инфицирование во время транспортирования.

2.3.21. Пробирки и флаконы со сгустками крови обеззараживаются только с использованием дезинфицирующего раствора. При погружении в дезинфицирующий раствор емкостей со сгустками крови необходимо соблюдать осторожность. Емкость берут анатомическим пинцетом так, чтобы одна его бранша вошла немного внутрь, и погружают ее в наклонном положении до полного заполнения раствором. При правильном погружении воздушных пузырей не образуется, и емкость опускается на дно. После погружения всех емкостей пинцет обеззараживают.

2.3.22. После завершения работы помещение "заразной" зоны лаборатории запирается и опечатывается. При наличии коллекции культур микроорганизмов дополнительно опечатываются их хранилища. Опечатывание и снятие печатей производят сотрудники лаборатории, имеющие разрешение руководителя лаборатории (подразделения).

2.3.23. Хранение ПБА, их учет, передача, транспортирование и уничтожение в порядке, установленном законодательством.

2.3.24. Правила внутреннего распорядка лабораторий должны составляться на основании настоящих требований и утверждаться руководителем учреждения.

2.3.25. Прием посетителей, хранение пищевых продуктов, прием пищи разрешается только в специально отведенных местах в "чистой" зоне лаборатории.

2.3.26. Вынос из лаборатории оборудования, лабораторной или хозяйственной посуды, реактивов, инструментов и др. производится только после их дезинфекции и с разрешения ее руководителя.

2.3.27. Использование материалов и средств личной гигиены, раздражающих кожу, запрещается.

2.3.28. В "заразной" зоне лаборатории запрещается:

- оставлять после окончания работы на рабочих местах нефиксированные мазки или посуду с ПБА;

- пипетировать ртом, переливать жидкий инфекционный материал через край сосуда (пробирки, колбы, флакона и др.);

- хранить верхнюю одежду, головные уборы, обувь, зонты, хозяйственные сумки, косметику и т. п., а также продукты питания;

- курить, пить воду;

- оставлять без надзора рабочее место во время выполнения любого вида работ с ПБА;

- сливать жидкие отходы (инфицированные жидкости, исследуемый материал и т.д.) в канализацию без предварительного обеззараживания;

- удалять необеззараженные сгустки крови из пробирок, флаконов вытряхиванием.

2.3.29. Допускается в одном и том же помещении поочередное проведение диагностических и экспериментальных исследований после проведения дезинфекции помещения, приборов и оборудования.

2.3.30. Все сотрудники, работающие с ПБА I - II групп патогенности, должны находиться на диспансерном наблюдении. Периодические медицинские осмотры проводятся в соответствии с действующими приказами.

2.3.31. При появлении у сотрудника симптомов, характерных для инфекционной болезни, вызываемого возбудителем, с которым он работал, сотрудник обязан поставить в известность руководителя лаборатории.

2.3.32. У сотрудников лабораторий, проводящих серологические исследования на ВИЧ инфекцию и гепатиты В и С, ежегодно проводятся контрольные исследования на наличие соответствующих антигенов (антител) в сыворотке крови.

2.4. Дополнительные требования при проведении работ с гидатидозным и альвеолярным эхинококками

2.4.1. Экспериментальные работы со стробилярной (ленточной) стадией гидатидозного и альвеолярного эхинококков разрешаются лишь в течение 2 недель с момента орального заражения животных протосколексами паразитов.

Работы со зрелыми яйцами ленточной стадии указанных эхинококков должны проводиться в боксах биологической безопасности не ниже II класса.

2.5. Требования к проведению работ с аэрозолями

2.5.1. Аэрозольные камеры (установки) должны размещаться в боксированных помещениях "заразной" зоны. Непосредственно к боксу с аэрозольной камерой должны примыкать боксы для содержания инфицированных животных и их вскрытия. Все боксы должны сообщаться посредством передаточных шлюзов.

2.5.2. Боксы для размещения аэрозольной камеры, содержания животных и их вскрытия должны быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией с фильтрами тонкой очистки воздуха, иметь дублирующий двигатель на вытяжке с автоматическим переключением.

В них должно поддерживаться разряжение 2 - 4 мм водяного столба или вытяжка должна преобладать над притоком не менее чем на 15%.

2.5.3. После установки фильтры для очистки воздуха должны быть проверены на проскок и произведены замеры их сопротивления.

2.5.4. В период эксплуатации замеры сопротивления фильтров должны проводиться ежеквартально с отметкой в специальном журнале.

2.5.5. Смена фильтров должна проводиться при увеличении их сопротивления на 50%.

2.5.6. Конструкция аэрозольной камеры должна обеспечивать постоянное разряжение внутри ее не менее 4 мм водяного столба и оборудована системой очистки (деконтаминации) воздуха.

2.5.7. Проверка аэродинамической установки на возможность проникновения аэрозоля в воздух помещения проводится ежегодно с применением тест-микробов.

2.5.8. Пусковые кнопки вентиляции должны быть оборудованы световым сигналом.

2.5.9. Внутренняя отделка боксов для установки аэрозольной камеры, содержания животных и их вскрытия (полы, стены, потолок) должны выдерживать систематическое проведение аэрозольной дезинфекционной обработки.

2.5.10. Работа на аэрозольной камере с зараженными животными должна проводиться в противочумном костюме I * типа (пижама или комбинезон, халат, носки, тапочки, шапочка) с использованием перчаток и ватно-марлевых повязок или респираторов типа "лепесток".

2.5.11. Защитная одежда должна сниматься и замачиваться в дезинфицирующем растворе в предбокснике.

2.5.12. Перед каждым проведением работ на аэрозольной установке должен быть проведен осмотр установки и системы вентиляции с составлением заключения об их готовности к работе.

2.5.13. В каждом подразделении должна быть составлена и утверждена руководителем учреждения подробная инструкция о порядке проведения работ на аэрозольной установке и с зараженными животными с учетом требований биологической безопасности, а также с изложением мероприятий, проводимых при локализации и ликвидации аварий.

2.6. Требования к порядку использования средств индивидуальной защиты (СИЗ)

2.6.1. Сотрудники лабораторий должны быть обеспечены медицинскими халатами, пижамами (комбинезонами), шапочками, сменной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в зависимости от характера выполняемых работ и в соответствии с действующими нормами.

2.6.2. Рабочая одежда и обувь должны быть индивидуальными, соответствовать размерам работающих и храниться отдельно от личной одежды.

2.6.3. При проведении исследований в боксированных помещениях производится смена медицинского халата на противочумный или хирургический, доходящий до нижней трети голени. Дополнительно используются резиновые перчатки, тапочки и, при необходимости, респираторы (маски).

2.6.4. При приготовлении суспензий органов и при заражении животных дополнительно к СИЗ, указанным в п.2.6.3., используется защитный экран или очки.

2.6.5. Смена рабочей одежды должна проводиться по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю.

2.6.6. Перед сдачей в стирку защитная одежда должна быть обеззаражена

2.6.7. Работники, проводящие отлов грызунов, сбор членистоногих, а также другие полевые работы с дикими позвоночными животными и членистоногими, должны быть обеспечены защитной одеждой, соответствующей сезону.

2.7. Требования к проведению зоологической и энтомологической работы

2.7.1. Орудия лова и другой инструмент, соприкасающийся в процессе работы с грызунами и членистоногими (капканы, давилки, ленты для вылова эктопаразитов, пробирки, мешочки и т. д.), следует перевозить и переносить в закрытой таре. Доставку орудий лова и полевого материала в лабораторию осуществляют специально выделенным транспортом, в сопровождении лица, знакомого с требованиями биологической безопасности.

Хранить орудия лова, так же как и добытый полевой материал, необходимо в специальных местах, недоступных для посторонних лиц.

_______

*    в прежней классификации - костюм IV типа

2.7.2. Добытых зверьков при необходимости умерщвляют непосредственно в капкане путем сдавления шеи корнцангом или тигельными щипцами. Трупы для безопасности транспортирования складывают в бязевые мешочки, а последние - в отсадники, ящики или брезентовые (клеенчатые) мешочки. Бязевые мешочки для исключения рассеивания членистоногих плотно завязывают дважды (второй раз через подвернутый край мешочка) и доставляют в лабораторию для исследования.

2.7.3. Живых грызунов помещают в металлические или обитые изнутри оцинкованным железом отсадники или ящики. Членистоногих для паразитологического и микробиологического исследования доставляют в пробирках, закрытых ватно-марлевыми пробками, помещенных в металлические пеналы, или в толстостенных стеклянных флаконах с притертыми пробками, помещенных в бязевые мешочки.

2.7.4. Грызунов, добытых мертвыми, после освобождения из мешочков очесывают, добытых живыми обрабатывают инсектицидами в отсадниках.

2.5.5. Дезинсекцию и дезинфекцию бязевых мешочков, в которых были доставлены зверьки и прочий материал, производят после каждого их использования

2.7.6. Дезинфекцию орудий лова и других инструментов проводят ежедневно по окончании работы.

2.7.7. Определение вида членистоногих, лабораторное исследование (приготовление суспензии и ее посев) проводят в комнате для зооэнтомологических работ. Членистоногих перед определением иммобилизуют парами эфира, раскладывают на широком предметном стекле и просматривают в сухом виде под микроскопом.

При рассмотрении членистоногих живыми в капле воды под покровным стеклом, предметное стекло помещают в чашку Петри для исключения загрязнения столика микроскопа стекающей со стекла жидкостью. После окончания работы чашки Петри и стекла погружают в дезинфицирующий раствор. Во избежание разбрызгивания жидкости при приготовлении суспензии клещей, их необходимо перед растиранием разрезать ножницами под прикрытием крышки от чашки Петри или большой воронки.

2.7.8. Съемку шкурок и приготовление коллекционных тушек со зверьков, пойманных в районах, где возможна или протекает эпизоотия, проводят следующим образом:

2.7.8.1. При изготовлении коллекционных тушек для учебных целей зверьков необходимо предварительно выдержать в 10%-ном растворе формалина. Время экспозиции определяется, исходя из размеров зверька и скорости проникновения формалина в ткани (1 см в сутки); работу с фиксированными в формалине зверьками можно проводить в любом служебном помещении; защитный костюм не регламентируется.

2.7.8.2. При изготовлении тушек для научных целей, когда воздействие формалина недопустимо, зверька перед съемкой шкурки опускают на 10 - 15 мин в 5%-ный раствор лизола, а снятую шкурку снова опускают на 3 ч в раствор лизола, после чего очищают ее от жира, обмывают и обрабатывают с внутренней стороны мышьяковистым натрием; череп либо выдерживают в формалине, либо дезинфицируют кипячением. Снятие шкурки с грызуна проводят с соблюдением требований биологической безопасности в помещении для работы с зараженными животными.

2.8. Требования к порядку отлова, транспортирования и содержания диких позвоночных животных и членистоногих

2.8.1. Порядок отлова, транспортирования, вывоза и содержания диких позвоночных животных и членистоногих на энзоотичных территориях по чуме, геморрагическим лихорадкам и другим особо опасным природно-очаговым инфекциям  проводится в порядке установленном законодательством.

2.8.2. На неэнзоотичной территории по чуме и другим особо опасным природно-очаговым инфекциям отлов и содержание позвоночных животных и кровососущих членистоногих должен осуществляться при строгом соблюдении настоящих правил.

2.8.3. Перед началом работы по отлову диких позвоночных животных и членистоногих начальник эпидотряда (экспедиции) должен получить справку из территориального управления Роспотребнадзора об отсутствии в районе предполагаемого отлова за последние три года эпизоотий и случаев заболевания людей природно-очаговыми инфекциями.

2.8.4. Ответственность за соблюдение правил биологической безопасности при проведении отлова диких животных и их содержания возлагается на руководителя (начальника) эпидотряда (экспедиции).

2.8.5. Диких животных и членистоногих, отловленных в природе, перед вывозом в научные и другие учреждения выдерживают в карантине. Карантинный виварий может быть организован на базе временного эпидотряда (экспедиции) или стационарного учреждения. Продолжительность карантина - 1 месяц.

2.8.6. Помещения карантинного вивария и инсектария должны быть изолированы от других помещений и защищены от проникновения грызунов и насекомых.

2.8.7. Ответственность за соблюдение правил безопасной работы в карантинном виварии и помещении для работы с членистоногими возлагается на начальника эпидотряда (экспедиции).

2.8.8. Доставленные в карантинный виварий зверьки должны быть освобождены от членистоногих и пересажены в чистые металлические или стеклянные банки с плотными сетчатыми крышками. Очес животных и уход за ними в течение карантина проводят с соблюдением требований биологической безопасности.

2.8.9. В случае обнаружения павшего зверька необходимо провести бактериологическое (вирусологическое) и серологическое исследование трупа.

4.8.10. При обнаружении инфекционной или паразитарной болезни среди животных срок карантина продлевают на один месяц, считая со дня регистрации гибели последнего животного. В случае массового падежа всех животных забивают, а виварий тщательно дезинфицируют.

2.8.11. Трупы павших или забитых животных обеззараживают.

2.8.12. Здоровых животных по истечении срока карантина транспортируют к месту дальнейшего использования.

2.8.13. Членистоногих содержат в специальном помещении (инсектарии) в садках или банках, исключающих их рассеивание.

2.8.14. Посуду и инструменты, применяемые при работе с членистоногими, дезинфицируют.

2.8.15. В виварии и инсектарии учет движения диких позвоночных животных и членистоногих ведут в специальном журнале с указанием места и даты вылова, результатов исследования и карантинизации.

2.8.16. Передача диких позвоночных животных и членистоногих из вивария или инсектария в другие учреждения возможна только по разрешению руководителя организации. Разрешается выдача животных только из числа родившихся в чистом виварии.

2.9. Требования к обеззараживанию материала и уборке помещений

2.9.1. Дезинфекцию различных объектов при работе с ПБА I - II групп патогенности проводят в соответствии с настоящими  требованиями

2.9.2. Методы и средства обеззараживания определяются в каждом отдельном случае в зависимости от вида ПБА и характера обеззараживаемого материала.

2.9.3. В лаборатории должен храниться минимум недельный запас дезинфицирующих средств.

2.9.4. Вновь поступающие на склад серии дезинфицирующих средств необходимо контролировать на содержание действующего вещества.

2.9.5. Дезинфицирующие растворы готовит лаборант или дезинфектор. На емкости с дезинфицирующим раствором должно быть указано его название, концентрация и дата приготовления.

2.9.6. Автоклавирование производится персоналом, имеющим свидетельство об окончании специальных курсов.

При наличии централизованной автоклавной, ответственность за обеззараживание несет заведующий автоклавной.

2.9.7. Контроль работы автоклавов осуществляют в порядке установленном действующим законодательством

2.9.8. Перенос материала для обеззараживания внутри подразделения производится в специальных емкостях (баках, ведрах, биксах с крышками).

2.9.9. Текущая уборка помещений проводится ежедневно влажным способом после окончания рабочего дня: в "чистой" зоне лаборатории с применением моющих средств, в "заразной" зоне с применением дезинфектантов.

2.9.10. Уборочный инвентарь должен быть промаркирован отдельно для "чистой" и "заразной" зон. Перенос его из зоны в зону не допускается.

2.9.11. В боксовых помещениях должна проводиться еженедельная генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств путем протирания поверхности мебели, приборов, аппаратов, а также стен (на высоту до 2 метров). После влажной уборки включают бактерицидные лампы.

2.9.12. Стеклянные поверхности бактерицидных ламп следует протирать ветошью, смоченной спиртом, не реже 1 раза в неделю.

3. Мероприятия при локализации и ликвидации последствий аварий

3.1. При авариях работу с ПБА немедленно прекращают, ставят в известность руководителя лаборатории или лицо, его замещающее, и принимают следующие меры:

- все открытые части тела обрабатывают дезинфицирующим раствором или 70%-ным спиртом;

- при попадании инфекционного материала на слизистые оболочки их немедленно обрабатывают: глаза - 1%-ным раствором борной кислоты, несколькими каплями 1%-ного раствора азотнокислого серебра или струей воды; в нос закапывают, а рот и горло прополаскивают 0,05%  раствором марганцовокислого калия или 1%-ным раствором борной кислоты.

3.2. При аварии, связанной с ранением или другим повреждением кожных покровов, перчатки (если работа проводилась в них) обрабатываются дезраствором, снимаются, из ранки выдавливается кровь, руки обрабатываются 70%-ным спиртом, затем моются водой с мылом, ранка смазывается раствором йода.

3.3. Проводится обеззараживание места аварии. По окончании работ защитная одежда замачивается в дезинфицирующем растворе. Все сотрудники, находившиеся в зоне аварии, должны принять душ.

3.4. При аварии во время работы на центрифуге крышку медленно открывают только через 30 - 40 мин (после оседания аэрозоля). Центрифужные стаканы и разбитое стекло помещают в дезинфицирующий раствор, поверхность крышки, внутренние части центрифуги, ее наружную поверхность дезинфицируют. Дезинфекция центрифуги проводится после отключения ее от электросети.

3.5. При аварии с разбрызгиванием ПБА, лица, находившиеся в помещении, где произошла авария, покидают помещение, обрабатывают открытые части тела и слизистые, замачивают СИЗ в дезинфицирующем растворе, принимают душ.

Мероприятия по ликвидации последствий аварии осуществляют сотрудники лаборатории, одетые в противочумный (хирургический) халат, косынку, сапоги (галоши, пластиковые бахилы), резиновые перчатки, очки и респиратор.

При проведении дезинфекции способом орошения в качестве СИЗ органов дыхания используются респираторы марки РУ-60 М или РПГ-68 с патроном, соответствующим применяемому дезинфектанту, или противогаз типа ГП-5.

3.6. О происшедшей аварии и проведенных мероприятиях руководитель лаборатории направляет докладную записку на имя руководителя организации и председателя комиссии по контролю соблюдения требований биологической безопасности, в которой указывает час и дату происшедшей аварии, ее характер, перечисляет сотрудников, находившихся на месте аварии, в том числе лиц, проводивших дезинфекционные мероприятия, а также принятые меры.

3.7. В лабораториях для ликвидации последствий аварии, а также профилактики возможного поражения персонала, необходимо иметь: аптечку для оказания экстренной медицинской помощи, запас дезинфицирующих средств, СИЗ, емкости для замачивания СИЗ, гидропульт или автомакс, которые хранятся в специально отведенном месте.

В аптечке экстренной помощи должны находиться: 70%-ный этиловый спирт, раствор йода, сухие навески марганцовокислого калия, азотнокислого серебра и борной кислоты, которые в случае аварии можно растворить в мерном объеме дистиллированной воды, стерильная дистиллированная вода, глазные пипетки, ножницы, перевязочные средства, бактерицидный пластырь.

В лабораториях НИИ, проводящих исследования с микроорганизмами I – II  групп патогенности с измененными свойствами, должен быть запас средств для проведения экстренной профилактики и лечения (антибиотики, сыворотки, иммуноглобулины и др.) на 2 - 4 человека.

Ответственным за комплектование аптечки экстренной медицинской помощи является руководитель подразделения.

3.8. За лицами, находившимися в помещении, где произошла авария, устанавливается медицинское наблюдение на срок инкубационного периода.

3.9. В лаборатории должен быть журнал регистрации аварий, где отмечается: дата, время, место, характер аварии, фамилия, имя и отчество лиц, находившихся непосредственно в зоне ее воздействия, а также проведенные мероприятия.

4. Организация контроля выполнения требований биологической безопасности

4.1. Санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением требований настоящих правил в подразделениях, работающих с ПБА, осуществляют территориальные управления Роспотребнадзора.

4.2. В организации, работающей с ПБА, создается комиссия по контролю соблюдения требований биологической безопасности.

4.3. Текущий контроль  выполнения требований настоящих правил осуществляется руководителем лаборатории или лицом, назначенным приказом по учреждению.

.

Классификация патогенных для человека микроорганизмов

I - II групп патогенности*

Бактерии

Риккетсии

Эрлихии (подсемейство Ehrlichiae, сем. Rickettsiaceae)

Грибы

Простейшие

Вирусы

Хламидии

Яды биологического происхождения

* по мере открытия новых возбудителей инфекционных болезней списки будут постоянно добавляться

Бактерии

I группа

| 1. | Aerobacter aerogenes | энтерита |
| --- | --- | --- |
| 2. | Bacillus cereus | пищевой токсикоинфекции |
| 3. | Bacteroides spp. | абсцессов легких, бактериемий |
| 4. | Borrelia spp. | клещевого спирохетоза |
| 5. | Bordetella bronchiseptica | бронхосептикоза |
|  | Bordetella parapertussis | паракоклюша |
| 6. | Campylobacter spp | гастроэнтерита, гингивита, периодонтита |
| 7. | Citrobacter spp | местных воспалительных процессов, пищевой токсикоинфекции |
| 8 | Clostridium perfringens | газовой гангрены |
|  | Clostridium novyi |  |
|  | Clostridium septicum |  |
|  | Clostridium histolyticum |  |
|  | Clostridium bifermentans |  |
| 9. | Escherichia coli | энтерита |
| 10. | Eubacterium endocarditidis | септического эндокардита |
| 11. | Eubacterium lentum | вторичных септоцемий, абсцессов |
|  | Eubacterium ventricosum |  |
| 12. | Flavobacterium meningosepticum | менингита, септицемий |
| 13. | Haemophilus influenza | менингита, пневмонии, ларингита |
| 14. | Hafnia alvei | холецистита, цистита |
| 15. | Klebsiella ozaenae | озены |
| 16. | Klebsiella pneumoniae | пневмонии |
| 17. | Klebsiella rhinoscleromatis | риносклеромы |
| 18. | Mycobacterium spp | микобактериозов |
|  | Photochromogens |  |
|  | Scotochromogens |  |
|  | Nonphotochromogens |  |
|  | Rapid growers |  |
| 19. | Micoplasma hominis 1 | местных воспалительных процессов, пневмонии |
|  | Micoplasma hominis 2 |  |
|  | Micoplasma pneumoniae |  |
| 20. | Propionibacterium avidum | сепсиса, абсцессов |
| 21. | Proteus spp. | пищевой токсикоинфекции, сепсиса, местных воспалительных процессов |
| 22. | Pseudomonas aeruginosa | местных воспалительных процессов, сепсиса |
| 23. | Salmonella spp. | сальмонеллезов |
| 24. | Serratia marcescens | местных воспалительных процессов, сепсиса |
| 25. | Staphilococcus spp. | пищевой токсикоинфекции, cептицемии, пневмонии |
| 26. | Streptococcus spp. | пневмонии, тонзиллита, полиартрита, септицемии |
| 27. | Vibrio spp. | диарей, пищевых токсикоинфекций, раневых инфекций септицемий и т.д. |
|  | Vibrio parahaemolyticus |  |
|  | Vibrio mimicus |  |
|  | Vibrio fluviales |  |
|  | Vibrio vulnificus |  |
|  | Vibrio alginolyticus |  |
| 28. | Yersina enterocolitica | энтерита, колита |
| 29. | Actinomyces albus | актиномикоза |

II группа

| 1. | Bordetella pertussis | коклюша |
| --- | --- | --- |
| 2. | Borrelia recurrentis | возвратного тифа |
| 3. | Campylobacter fetys | абсцессов, септецемий |
| 4. | Campylobacter jejuni | энтерита, холецистита, септецимий |
| 5. | Clostridium botulinum | ботулизма |
| 6. | Clostridium tetani | столбняка |
| 7. | Corynebacterium diphteriae | дифтерии |
| 8. | Erysipelothrix rhusiopathiae | эризипелоида |
| 9. | Helicobacter pylori | гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки |
| 10. | Leptospira interrogans | лептоспироза |
| 11. | Listeria monocytogenes | листериоза |
| 12. | Mycobacterium leprae | проказы |
| 13. | Mycobacterium tuberculosis | туберкулеза |
|  | Mycobacterium bovis |  |
|  | Mycobacterium avium |  |
| 14. | Neisseria gonorrhoeae | гонореи |
| 15. | Neisseria meningitidis | менингита |
| 16. | Nocardia asteroides | нокардиоза |
| 17. | Proactinomyces israelii | актиномикоза |
| 18. | Salmonella paratyphi A | паратифа А |
| 19. | Salmonella paratyphi B | паратифа В |
| 20. | Salmonella typhi | брюшного тифа |
| 21. | Shigella spp. | дизентерии |
| 22. | Treponema pallidum | сифилиса |
| 23. | Yersinia pseudotuberculosis | псевдотуберкулеза |
| 24. | Vibrio cholerae 01 не токсигенный | диареи |
| 25. | Vibrio cholerae non 01 не токсигенный | диареи, раневых инфекций, септицемии и др. |

Риккетсии

II группа

| 1. | R. sibirica | клещевого сыпного тифа Северной Азии |
| --- | --- | --- |
| 2. | R. conorii | средиземноморской пятнистой лихорадки |
| 3. | R. sharoni | израильской лихорадки |
| 4. | R. sp. now? | "астраханской лихорадки" |
| 5. | R. acari | везикулезного риккетсиоза |
| 6. | R. australis | клещевого сыпного тифа Северного Квинсленда |
| 7. | R. japonica | японской пятнистой лихорадки |
| 8. | R. sp. now? | "африканской лихорадки" |
| 9. | R. sp. now? штамм "ТТТ" | "клещевого риккетсиоза Таиланда" |

Эрлихии (подсемейство Ehrlichiae, сем. Rickettsiaceae)

II группа

| 1. | Ehrlichia sennetsu | болезни сеннетсу |
| --- | --- | --- |
| 2. | E. canis | название отсутствует |
| 3. | E. chaffeensis | название отсутствует |

Грибы

I группа

| 1. | Absidia corymbifera | мукороза |
| --- | --- | --- |
| 2. | Aspergillus niger | аспергиллеза |
|  | Aspergillus nidulans |  |
| 3. | Candida brumptii | кандидоза |
|  | Candida crusei |  |
|  | Candida intermedia |  |
|  | Candida pseudotropicalis |  |
|  | Candida tropicalis |  |
|  | Candida guillermondii |  |
| 4. | Cephalosporium acremonium | цефалоспироза |
|  | Cephalosporium cinnabarium |  |
| 5. | Epidermophyton floccosum | эпидермофитии |
| 6. | Geotrichum candidum | геотрихоза |
| 7. | Microsporum spp | микроспории |
| 8. | Mucor musedo | мукороза |
| 9. | Penicillium crustosum | пенициллиоза |
|  | Penicillium luteo-viride |  |
|  | Penicillium notatum |  |
| 10. | Pityrosporum orbiculare | разноцветного лишая |
| 11. | Rhizopus nigricans | мукороза |
| 12. | Trichophyton spp. | черепитчатого микоза |
| 13. | Trichosporon cerebriforme | узловатой трихоспории |

II группа

| 1. | Aspergillus flavus | аспергиллеза |
| --- | --- | --- |
|  | Aspergillus fumigatus |  |
| 2. | Candida albicans | кандидоза |
| 3. | Cryptococcus neoformans | криптококкоза |

Простейшие

I группа

| 1. | Acanthamoeba culbertsoni | менингоэнцефалита |
| --- | --- | --- |
|  | Acanthamoeba spp. |  |
| 2. | Babesia caucasica | бабезиоза |
| 3. | Balantidium coli | балантидиоза |
| 4. | Entamoeba hystolytica | амебиаза |
| 5. | Isospora belli | энтерита |
|  | Lamblia intestinalis |  |
| 6. | Naegleria spp. | менингоэнцефалита |
| 7. | Pentatrichomonas hominis | колита |
| 8. | Leishmania major | кожного лейшманиоза |
|  | Leishmania tropica |  |
| 9. | Toxoplasma gondii | токсоплазмоза |

II группа

| 1. | Leishmania donovani | висцерального лейшманиоза |
| --- | --- | --- |
| 2. | Plasmodium vivax | малярии |
|  | Plasmodium malariae |  |
|  | Plasmodium falciparum |  |
| 3. | Trichomonas vaginalis | мочеполового трихомонадоза |

Вирусы

(В связи с отсутствием биноминальной номенклатуры для вирусов

обозначения даются в русской транскрипции)

I группа

| 1. | Adenoviridae: |  |
| --- | --- | --- |
|  | аденовирусы всех типов | ОРВИ, пневмоний, конъюнктивитов |
|  | Reoviridae |  |
|  | Род Reovirus: |  |
|  | ретровирусы человека | ринитов, гастроэнтеритов |
|  | Род Rotavirus: |  |
|  | ротавирусы человека | гастроэнтеритов и энтеритов |
|  | вирус диареи телят Небраски (NCDV) |  |
| 3. | Picornaviridae |  |
|  | Род Enterovirus: |  |
|  | вирусы Коксаки группы А и В | серозных менингитов, энцефаломиокардитов, ОРВИ, болезни Борнхольма, герпангин, полиневритов |
|  | вирусы ЕСНО | серозных менингитов, диареи, ОРВИ, полиневритов, увеитов |
|  | энтеровирусы - типы 68 - 71 | серозных менингитов, конъюнктивитов, ОРВИ |
|  | Род Rinovirus: |  |
|  | риновирусы человека 120 типов | ОРВИ, полиневритов, герпангин, конъюнктивитов |
|  | Род Cardiovirus: |  |
|  | вирус энцефаломиокардита и вирус Менго | ОРВИ, полиневритов, энцефаломиокардитов, миокардитов, перикардитов |
| 4. | Coronaviridae: |  |
|  | коронавирусы человека | ОРВИ (профузного насморка без температуры), энтериты |
| 5. | Caliciviridae: |  |
|  | вирус Норфолк | острых гастроэнтеритов |
| 6. | Paramyxoviridae: |  |
|  | вирусы парагриппа человека 1 - 4 типа | ОРВИ, бронхопневмоний |
|  | респираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус) | пневмоний, бронхитов, бронхиолитов |
|  | вирус эпидемического паротита | эпидемического паротита |
|  | вирус кори | кори |
|  | вирус Ньюкаслской болезни | конъюнктивитов |
| 7. | Togoviridae |  |
|  | Род Rubivirus: |  |
|  | вирус краснухи | краснухи |
| 8. | Rabdoviridae |  |
|  | Род Vesiculovirus: |  |
|  | вирус везикулярного стоматита | везикулярного стоматита |
| 9. | Poxviridae: |  |
|  | вирус оспы коров | оспы коров |
|  | вирус эктромелии | эктромелии мышей |
|  | вирус узелков доильщиц | хронической болезни рук доильщиц |
|  | орфвирус | контагиозного пустулярного дерматита |
|  | вирус контагиозного моллюска | контагиозного моллюска кожи и слизистых |
|  | вирусы Тана и Яба | болезни Яба |

II группа

| 1. | Orthomyxoviridae: вирусы гриппа А, В и С | гриппа |
| --- | --- | --- |
| 2. | Picornaviridae |  |
|  | Рoд Enterovirus: |  |
|  | вирусы полиомиелита | дикие штаммы полиомиелита |
|  | вирусы гепатитов А и Е | энтеральных гепатитов |
|  | вирус острого геморрагического конъюнктивита | геморрагического конъюнктивита (АНС) |
| 3. | Herpesviridae: |  |
|  | вирусы простого герпеса I и II типов | герпеса простого |
|  | герпесвирус зостор-ветрянки | ветряной оспы, опоясывающего герпетического лишая |
|  | вирус герпеса 6 типа (НВ-LV HH-V 6) | поражение В-лимфоцитов человека, родовой экзантемы, лимфопролиферативных болезней |
|  | вирус цитомегалии | цитомегалии |
|  | вирус Эпштейн-Барра | инфекционного мононуклеоза, лимфомы Беркитта, назофарингиальной карциномы |

Хламидии

II группа

| 1. | Chlamydia trachomatis | трахомы, урогенитального хламидиоза |
| --- | --- | --- |
| 2. | Chlamydia paratrachomatis | трахомоподобного конъюнктивита |
| 3. | Chlamydia veneral lympha-granulema | венерической лимфогранулемы, поражение паховых лимфатических узлов |

Яды биологического происхождения

II группа

|  | Микотоксины | микотоксикозы |
| --- | --- | --- |
|  | Дифтерийный токсин |  |
|  | Стрептококковый токсин группы А |  |
|  | Стафилококковые токсины |  |
|  | Яды змей (кобры, эфы, гюрзы и др.) |  |

Примечание.

- Аттенуированные штаммы микроорганизмов I - II групп относят к I группе патогенности. Аттенуированные штаммы III - IY групп относят к II группе патогенности

- В качестве источника болезней человека и животных, вызываемых микроорганизмами

I - IV групп, следует считать инфицированных: человека, теплокровных животных, переносчиков, объектов окружающей среды.

Классификация гельминтов I - II групп патогенности

I группа

| 1. | Strongyloides stercoralis | стронгилоидоза |
| --- | --- | --- |
| 2. | Enterobius vermicularis | энтеробиоза |
| 3. | Hymenolepis nana | гименолепидоза |
| 4. | Trichinella spiralis | трихинеллеза |
| 5. | Opisthorchis felineus | описторхоза |
| 6. | Toxocara canis | токсокароза |
| 7. | Toxocara mystax | токсокароза |
| 8. | Trichocephalus trichiurus | трихоцефалеза |
| 9. | Askaris lumbricoides | аскаридоза человека |
| 10. | Clonorchis sinensis | клонорхоза |
| 11. | Methagonimus jokogowai | метагонимоза |
| 12. | Nanophyetus salmincoli | нанофиетоза |
| 13. | Taeniarinchus saginatus | тениаринхоза |
| 14. | Diphyllobotrium latum | дифиллоботриоза |
| 15. | Taenia solium | тениоза, цистицеркоза |
| 16. | Ascaris suum | аскаридоза свиней |

II группа

| 1. | Echinococcus multilocularis | альвеолярного эхинококкоза |
| --- | --- | --- |
| 2. | Echinococcus granulosus | гидатиозного эхинококкоза |